浙江晶鸿精密机械制造有限公司X射线室内探伤应用项目

建设项目竣工环境保护验收意见

2023年09月28日，浙江晶鸿精密机械制造有限公司组织召开了浙江晶鸿精密机械制造有限公司X射线室内探伤应用项目竣工环境保护验收会。验收组依照国家有关法律法规、环评及其批复文件、建设项目竣工环境保护验收技术规范、指南等要求，对本项目辐射安全防护进行检查，查阅相关资料，听取项目竣工验收监测报告表编制单位有关验收监测情况汇报，形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于浙江省绍兴市上虞区经济开发区通江西路218号。

建设项目性质：新建。

本项目利用浙江晶盛机电股份有限公司（晶鸿为晶盛子公司）出租转让的X射线探伤工作场所（含一间探伤室、一间操作室、一间暗室、一间评片室等辅助用房）及2台X射线探伤机（1台定向XXQ2505，1台周向XXHz2505，属于Ⅱ类射线装置）进行室内探伤作业，新增1台DR实时成像系统（定向XYD-225，属于Ⅱ类射线装置）。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年8月，卫康环保科技（浙江）有限公司完成《浙江晶鸿精密机械制造有限公司X射线室内探伤应用项目环境影响报告表》编制。2023年8月18日，绍兴市生态环境局对该项目环境影响报告表进行了批复，批复文号为“虞环审〔2023〕93号”。

本项目于2023年8月20日开工建设，2023年9月5日申领了辐射安全许可证，2023年9月6日投入调试运行。项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

本项目总投资为280万元，其中环保投资12万元。

- 工程变动情况

本项目性质、规模、地点、工艺、辐射安全防护设施和措施按环境影响报告表及其审批部门审批决定要求建设，无重大变动情况12112。

- 环境保护设施建设情况

（1）探伤室的防护门已安装有门-机联锁装置和显示“预备”和“照射”状态的工作警示信号灯，并设置声声音提示装置；

（2）探伤室内东侧、南侧和北侧墙体各设置有1个紧急停机按钮，并设有标签和标明使用方法；

（3）设置了DR实时成像系统、X射线探伤机与防护门联锁装置；

（4）DR控制室操作面板设有钥匙开关和紧急停机按钮；

（5）探伤室内增配了1套固定式场所辐射探测报警装置；

（6）探伤室内排风扇改为排风机强排风，设置了视频监控系统；

（7）探伤室防护门内外均设有开门装置，防护门张贴了电离辐射警告标志和中文警示说明；

（8）探伤室东侧、南侧、北侧墙体、防护门外1m处划定黄色警戒线；各项辐射环境管理规章制度已张贴于操作室、探伤室墙壁等处；

（9）公司为每名辐射工作人员配备了个人剂量计；并配备了2台个人剂量报警仪和1台辐射剂量监测仪。

（10）建立了危险废物管理台账，废显（定）影液及废胶片委托由有资质的单位统一处理，严格执行转移联单制度。

四、环境保护设施防护效果

监测结果表明：探伤室辐射防护屏蔽能力符合《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）的标准要求。

五、辐射安全管理情况

成立了辐射安全与环境保护管理小组，制订了各项管理制度、辐射事故应急预案、监测计划。落实了辐射工作人员安全和防护知识教育培训，落实了工作人员个人剂量监测和职业健康检查，建立个人剂量档案和职业健康监护档案。

六、验收结论

经过认真讨论，验收组认为本项目环评及其批复文件要求已落实，符合环境保护竣工验收条件，同意通过环境保护竣工验收。

七、后续要求

（1）加强日常性的辐射安全设施的检查和维护。

（2）做好辐射工作人员的培训与复训工作，加强辐射工作人员的个人剂量管理和职业健康监护管理。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单见附件。

浙江晶鸿精密机械制造有限公司                                                    2023年09月28日

浙江晶鸿精密机械制造有限公司X射线室内探伤应用项目

建设项目竣工环境保护验收组名单

| 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |